LAB 1.2: Incremental Encoder

สมาชิก

- นาย ตะวัน นพเกตุ 67340500014

- นาย นายพีรกานต์  ยู 67340500031

- นาย นายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์ 67340500073

จุดประสงค์ (Objectives)

- เพื่อศึกษาและแสดงลักษณะของสัญญาณดิบ (Quadrature Signals) ที่อ่านได้จากช่อง A และ B และพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงเฟส (Phase Relationship) เมื่อหมุนตามเข็ม (CW) และทวนเข็ม (CCW)

- เพื่อศึกษาปัญหา Overflow (การวนลูป) ของ Hardware Counter 16-bit และออกแบบอัลกอริทึม Wrap-around เพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้สามารถวัดตำแหน่งสะสม (Accumulated Count) ได้ต่อเนื่อง

- เพื่อทดลองวัดและคำนวณหาค่า Pulses Per Revolution (PPR) ของ Encoder ที่ใช้ และคำนวณหาค่าความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) ของระบบ

- เพื่อแปลงค่า Raw Counts ที่ผ่านการแก้ไข Overflow แล้ว ให้เป็นหน่วยทางวิศวกรรม ได้แก่ ตำแหน่งเชิงมุม (Radians) และความเร็วเชิงมุม (rad/s)

- เพื่อออกแบบและนำฟังก์ชัน Homing Sequence (การตั้งศูนย์) ไปใช้งาน

- เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโหมดการถอดรหัส (Decoding Modes) แบบ X1, X2 และ X4

- เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความเร็วในการหมุนที่มีต่อคุณภาพของสัญญาณความเร็วเชิงมุม

หลักการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การอ่านค่าจาก Incremental Encoder อาศัยหลักการหลายส่วนร่วมกันเพื่อแปลงการหมุนเชิงกลให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ ดังนี้

- สัญญาณ Quadrature (A และ B)

Incremental Encoder สร้างสัญญาณเอาต์พุตเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) 2 ช่องสัญญาณ คือ A และ B สัญญาณทั้งสองนี้ถูกออกแบบมาให้มีเฟสต่างกัน 90 องศา

- การตรวจจับทิศทาง: หลักการพื้นฐานของ Quadrature คือการตรวจจับทิศทางการหมุน ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาณหนึ่ง ในขณะที่ขอบสัญญาณ (เช่น ขอบขาขึ้น) ของอีกสัญญาณหนึ่งเกิดขึ้น

  - หมุนตามเข็ม (CW): สัญญาณ B จะนำหน้า (Leads) สัญญาณ A

  - หมุนทวนเข็ม (CCW): สัญญาณ A จะนำหน้า (Leads) สัญญาณ B

- การวัดแบบสัมพัทธ์ (Relative): Encoder ประเภทนี้ไม่ได้บอก ตำแหน่งสัมบูรณ์ แต่บอก การเปลี่ยนแปลง ของตำแหน่ง เมื่อหยุดหมุน สัญญาณจะค้างอยู่ที่สถานะลอจิกสุดท้าย (เช่น A=1, B=0) จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการ Homing เพื่อตั้งค่าจุดอ้างอิงเริ่มต้น (ศูนย์) ด้วยซอฟต์แวร์

- โหมดการถอดรหัส (Decoding Modes)

คือวิธีการนับพัลส์จากสัญญาณ A และ B เพื่อให้ได้ความละเอียดที่แตกต่างกัน:

- X1 (Single-edge counting): เป็นวิธีพื้นฐานที่สุด โดยจะนับเฉพาะ ขอบขาขึ้น ของสัญญาณ A เท่านั้น ทำให้ได้จำนวนพัลส์ต่อรอบเท่ากับค่า PPR

- X2 (Double-edge counting): จะนับทั้ง ขอบขาขึ้นและขอบขาลง ของสัญญาณช่องเดียว ทำให้ได้ความละเอียดเป็น 2 เท่าของ PPR

- X4 (Quadrature decoding): เป็นโหมดที่ให้ความละเอียดสูงสุด โดยฮาร์ดแวร์จะนับ ทุกขอบ (ทั้งขาขึ้นและขาลง) ของทั้งสองสัญญาณ (A และ B) ทำให้ได้ความละเอียดเป็น 4 เท่าของ PPR

- ปัญหา Overflow และ อัลกอริทึม Wrap-around

ในการทดลองนี้ Hardware Timer ที่ใช้เป็นแบบ 16-bit ซึ่งหมายความว่าตัวนับ (Counter Register) สามารถนับค่าได้สูงสุดเพียง 216-1=65535

- Overflow: เมื่อตัวนับนับถึง 65535 ในพัลส์ถัดไป ค่าจะวนกลับ (Rolls over) มาเริ่มต้นที่ 0 ใหม่

- Underflow: ในทางกลับกัน หากนับถอยหลังจาก 0 ค่าจะวนกลับไปที่ 65535

- Wrap-around: คืออัลกอริทึมซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการกระโดดของค่าที่ผิดปกติ (เช่น จาก 65534 ไป 1 หรือ 1 ไป 65534) และทำการชดเชยค่าทางคณิตศาสตร์ (เช่น บวกหรือลบด้วย 65536) เพื่อให้ได้ค่าตำแหน่งสะสม (Accumulated Count) ที่ต่อเนื่อง

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ (IOC Setup)

เพื่อให้สามารถทดลองและเปรียบเทียบโหมดการถอดรหัสที่แตกต่างกันได้ จึงมีการตั้งค่า Timer 3 ตัวในซอฟต์แวร์ STM32CubeIOC ดังนี้:

- TIM3 (สำหรับโหมด X4):

- เหตุผล: เลือกใช้ TIM3 ซึ่งเป็น General-Purpose Timer ที่รองรับ Encoder Mode

- การตั้งค่า: เลือกโหมด Encoder Mode TI1 and TI2 เป็นการสั่งให้ฮาร์ดแวร์ใช้ทั้งช่องสัญญาณ TI1 (PA4) และ TI2 (PA6) เพื่อนับทุกขอบของสัญญาณ A และ B (X4 Decoding)

- Counter Period (ARR): ตั้งค่าไว้ที่ 65535 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของ 16-bit เพื่อให้มีช่วงการนับที่กว้างที่สุดก่อนเกิด Overflow

- TIM1 (สำหรับโหมด X2):

- เหตุผล: เลือกใช้ TIM1 ซึ่งเป็น Advanced-Control Timer

- การตั้งค่า: เลือกโหมด Encoder Mode TI1 ฮาร์ดแวร์จะนับทั้งขอบขาขึ้นและขาลงของสัญญาณที่ช่อง TI1 (PA8) เท่านั้น ส่วน TI2 (PC1) จะใช้เพื่อกำหนดทิศทาง ซึ่งให้ความละเอียดแบบ X2

- TIM4 (สำหรับโหมด X1):

- เหตุผล: เลือกใช้ TIM4 ซึ่งเป็น General-Purpose Timer

- การตั้งค่า: เลือกโหมด Encoder Mode TI2 ซึ่งทำงานกลับกันกับ TIM1 คือ ฮาร์ดแวร์จะนับเฉพาะขอบขาขึ้นของสัญญาณที่ช่อง TI2 (PA12) เท่านั้น ส่วน TI1 (PA11) ใช้กำหนดทิศทาง ซึ่งให้ความละเอียดแบบ X1

การทดลองที่ 1: การอ่านสัญญาณดิบและทิศทางการหมุน

- จุดประสงค์
เพื่อศึกษาสัญญาณดิบ A/B และพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงเฟส (Phase Relationship) เมื่อหมุน CW และ CCW

- สมมติฐาน
สัญญาณ A และ B จะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมที่มีเฟสต่างกัน 90 องศา และลำดับการนำหน้า (Lead/Lag) ของสัญญาณจะสลับกันเมื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุน

- ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: ทิศทางการหมุน (หยุดนิ่ง, CW, CCW)

- ตัวแปรตาม: สถานะลอจิกของสัญญาณ A และ สัญญาณ B

- ตัวแปรควบคุม: Sample Time (0.001 s)

- ขั้นตอนการดำเนินงาน

- สร้างแบบจำลอง Simulink โดยใช้บล็อก Digital Port Read 2 ตัว เพื่ออ่านค่าจากขา PA4 (สัญญาณ A) และ PA6 (สัญญาณ B) (ดูรูปที่ 1 ในภาคผนวก)

- ตั้งค่า Sample Time เป็น 0.001 s

- ทดลองหมุน Encoder อย่างช้า ๆ ทั้งสองทิศทาง และสังเกตผลด้วยบล็อก Scope ใน Simulink

- ผลการทดลอง (ดูกราฟที่ 1, 2, 3 ในภาคผนวก)

- ขณะหยุดนิ่ง (ภาพที่ 1): สัญญาณ A และ B จะคงสถานะลอจิกสุดท้ายไว้ (ในภาพคือ A=Low, B=Low)

- ขณะหมุนตามเข็ม (CW) (ภาพที่ 2): สังเกตเห็นว่า สัญญาณ B (สีม่วง) นำหน้า (Leads) สัญญาณ A (สีเขียว)

- ขณะหมุนทวนเข็ม (CCW) (ภาพที่ 3): ความสัมพันธ์กลับด้าน โดย สัญญาณ A (สีเขียว) นำหน้า (Leads) สัญญาณ B (สีม่วง)

- สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองยืนยันสมมติฐานว่า Incremental Encoder ใช้หลักการ Quadrature (เฟสต่างกัน 90 องศา) เพื่อตรวจจับทิศทางการหมุน โดย CW และ CCW ให้ลำดับการนำหน้าของสัญญาณ A และ B ที่สลับกัน

- อภิปรายผล

- ข้อสังเกตสำคัญคือเมื่อหยุดหมุน สัญญาณไม่ได้กลับไปที่ 0 เสมอไป แต่จะค้างสถานะสุดท้ายไว้ตามตำแหน่งที่จานหมุนบังแสงอยู่

- นี่คือพฤติกรรมปกติของ Incremental Encoder ซึ่งวัด การเปลี่ยนแปลง (Relative) ไม่ใช่ ตำแหน่งสัมบูรณ์ (Absolute)

- พฤติกรรมนี้ยืนยันว่าการใช้งาน Encoder ประเภทนี้จำเป็นต้องมีกระบวนการ "Homing" (การตั้งศูนย์ด้วยซอฟต์แวร์) เพื่อกำหนดจุดอ้างอิงเริ่มต้น

การทดลองที่ 2: การจัดการ Overflow และการแปลงหน่วย

- จุดประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหา Overflow ของตัวนับ 16-bit และออกแบบอัลกอริทึม Wrap-around เพื่อแก้ไข และเพื่อแปลงค่าตำแหน่งสะสม (Pulses) เป็นหน่วยตำแหน่งเชิงมุม (Radians) และความเร็วเชิงมุม (rad/s)

- สมมติฐาน

- สัญญาณ Raw Count จะแสดงพฤติกรรมคลื่นฟันเลื่อย (Sawtooth) เมื่อนับค่าเกิน 65535

- อัลกอริทึม Wrap-around สามารถตรวจจับการเกิด Overflow ของ Counts จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างค่าตำแหน่งสะสมที่ต่อเนื่องได้

- ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: การหมุน Encoder อย่างต่อเนื่อง

- ตัวแปรตาม: Raw Count (จาก TIM3), Accumulated Count (หลัง Wrap-around), Angular Position (rad), Angular Velocity (rad/s)

- ตัวแปรควบคุม: Counter Period (65535)

- ขั้นตอนการดำเนินงาน

  - สร้างแบบจำลอง Simulink โดยรับค่า Raw Counts จาก TIM3 (ดูรูปที่ 4 ในภาคผนวก)

  - นำค่าไปประมวลผลด้วย MATLAB Function ที่บรรจุอัลกอริทึม Wrap-around (ดูโค้ดในภาคผนวก)

  - นำค่า Accumulated Count ที่ได้ ไปคำนวณหา Angular Position และ Angular Velocity (โดยใช้ค่า PPR ที่หาได้ในการทดลองถัดไป)

  - Positionrad=AccumulatedCount*2πTotal Counts per Revolution

  - Velocityrads=dPositiondt (คำนวณโดยใช้บล็อก Derivative)

  - แสดงผลเปรียบเทียบระหว่าง Raw Count และ Accumulated Count

- ผลการทดลอง:

- กราฟเปรียบเทียบ (กราฟที่ 4): สัญญาณ Raw Count (สีส้ม/เหลือง) มีลักษณะเป็นคลื่นฟันเลื่อยจริง โดยค่าจะวนกลับไปที่ 0 เมื่อถึง 65535 ในขณะที่สัญญาณ Accumulated Count (สีน้ำเงิน/แดง) ที่ผ่านอัลกอริทึมแล้ว มีลักษณะเป็นเส้นที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างต่อเนื่อง

- กราฟแปลงหน่วย (กราฟที่ 6, 7): ระบบสามารถแสดงผลค่าตำแหน่ง (สีเขียว/ชมพู) และความเร็ว (สีฟ้า) ในหน่วย rad และ rad/s ได้

- สรุปผลการทดลอง: อัลกอริทึม Wrap-around สามารถแก้ไขปัญหา Overflow/Underflow ของตัวนับ 16-bit ได้สำเร็จ ทำให้สามารถติดตามตำแหน่งสะสมได้อย่างต่อเนื่องและนำไปแปลงเป็นหน่วยทางวิศวกรรมได้

- อภิปรายผล: ปัญหา Overflow เป็นข้อจำกัดทางกายภาพของรีจิสเตอร์ 16-bit การทำงานของฟังก์ชัน Wrap-around (ดูโค้ดภาคผนวก) คือการเปรียบเทียบค่าปัจจุบันกับค่าก่อนหน้า หากพบการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดด (เช่น ∆≈-65535) ระบบจะแก้ไขค่า ∆ ให้ถูกต้อง (เช่น ∆≈+1) ก่อนนำไปบวกสะสม

การทดลองที่ 3: การหาค่า PPR และความละเอียดเชิงมุม

- จุดประสงค์
เพื่อหาค่า Pulses Per Revolution (PPR) ของ Encoder ที่ใช้ด้วยวิธีการวัดเชิงกล และคำนวณหา Angular Resolution ของระบบ

- สมมติฐาน
ค่า PPR ที่วัดได้จากการทดลอง (โดยใช้โหมด X4) เมื่อหารด้วย 4 แล้ว จะมีค่าใกล้เคียงกับค่า PPR ที่ระบุไว้ใน Datasheet ของ Encoder (2048 PPR)

- ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: การหมุนเชิงกล (1 รอบ หรือ 360 องศา)

- ตัวแปรตาม: ค่า Accumulated Count ที่วัดได้

- ตัวแปรควบคุม: โหมดการถอดรหัส (X4)

- ขั้นตอนการดำเนินงาน

  - สร้างจุดอ้างอิงทางกายภาพ (เช่น ใช้ Cable Tie) บนแกน Encoder

  - ทำการ Homing (ตั้งศูนย์) ที่จุดเริ่มต้น

  - หมุนแกน Encoder ด้วยมือให้ครบ 1 รอบ (360 องศา) พอดี และกลับมาที่จุดอ้างอิงเดิม

  - บันทึกค่า Accumulated Count สูงสุดที่อ่านได้จากกราฟ

  - คำนวณค่า Measured PPR=Accumulated Count/4

  - ทำการทดลองซ้ำ 10 รอบเพื่อหาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

- ผลการทดลอง

- ค่าที่วัดได้ (รอบที่ 1): กราฟ (กราฟที่ 5) แสดงค่า Accumulated Count สูงสุดที่ 8225

- การคำนวณ PPR: Measured PPR=82254=2056

- ค่าตามทฤษฎี (จาก Datasheet): PPR = 2048 ดังนั้น Total Counts (X4) ควรเป็น 2048*4=8192

- ความคลาดเคลื่อน: 8225-8192=33 Counts หรือประมาณ 0.4%

- การทดลองซ้ำ (10 รอบ): ได้ค่า 8225, 8181, 8220, 8154, 8228, 8199, 8180, 8199, 8194, 8185 ซึ่งค่าทั้งหมดใกล้เคียงกับ 8192

- การคำนวณความละเอียดเชิงมุม: Angular Resolution=360°/8192 Counts=0.0439 องศาต่อ Count

- สรุปผลการทดลอง
สามารถยืนยันได้ว่า Encoder ที่ใช้มีค่า PPR เท่ากับ 2048 ซึ่งเมื่อใช้โหมด X4 จะให้ความละเอียด 8192 Counts ต่อรอบ หรือ 0.0439 องศาต่อ Count

- อภิปรายผล
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 33 Counts (ในการทดลองรอบแรก) มีสาเหตุหลักมาจาก Human Error ในการหมุนแกนให้ครบ 360 องศาพอดี (น่าจะหมุนเกินไปเล็กน้อย) ซึ่งการทดลองซ้ำ 10 รอบ ช่วยยืนยันว่าค่าที่แท้จริงอยู่ใกล้เคียง 8192

การทดลองที่ 4: การวิเคราะห์คุณสมบัติของระบบ (Homing, Speed, Decoding)

- จุดประสงค์
เพื่อนำฟังก์ชัน Homing ไปใช้, วิเคราะห์ผลของความเร็วต่อสัญญาณ และเปรียบเทียบโหมด X1, X2, X4

- สมมติฐาน

- Homing: การกดปุ่มจะสามารถรีเซ็ตค่า Accumulated Count เป็น 0 ได้

- Decoding: โหมด X4 จะให้ค่า Count สูงสุด (ละเอียดสุด) เทียบกับ X1 และ X2 ในการหมุนที่เท่ากัน

- Speed: การหมุนเร็วจะทำให้สัญญาณ Velocity ที่คำนวณจาก Derivative มี Noise มากกว่าการหมุนช้า

- ขั้นตอนการดำเนินงาน

- Homing: เพิ่ม Logic การอ่านค่าปุ่มกด B1 (PC13) เพื่อใช้รีเซ็ตค่าตัวแปร total_count ในฟังก์ชัน Wrap-around ให้เป็น 0

- Decoding: สร้างแบบจำลองที่อ่านค่าจาก TIM1 (X2), TIM3 (X4), และ TIM4 (X1) พร้อมกัน แล้วพล็อตเทียบกัน

- Speed: ใช้โมเดลที่คำนวณ Angular Velocity และทดลองหมุนช้าๆ สม่ำเสมอ เทียบกับการหมุนเร็วและกระตุก

- ผลการทดลอง

- Homing (กราฟที่ 8): พบว่าเมื่อกดปุ่ม B1 สามารถรีเซ็ตค่า Accumulated Count และ Angular Position กลับไปเป็น 0 ได้สำเร็จ

- Decoding (กราฟที่ 10): กราฟเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าในการเคลื่อนที่เดียวกัน สัญญาณ X4 (สีเหลือง) ให้ค่า Count สูงสุด ตามด้วย X2 (สีเขียว) และ X1 (สีแดง) ตามลำดับ

- Speed (กราฟที่ 11, 12):

  - หมุนช้า: สัญญาณ Velocity (กราฟที่ 11) ค่อนข้างเรียบและมี Noise ต่ำ

  - หมุนเร็ว: สัญญาณ Velocity (กราฟที่ 12) มีลักษณะเป็นหนามแหลม (Spikes) และมีการแกว่งของ Noise ที่รุนแรงกว่ามาก

- สรุปผลการทดลอง

- ฟังก์ชัน Homing ทำงานได้ตามที่ออกแบบ ซึ่งจำเป็นสำหรับระบบที่ใช้ Encoder แบบ Relative

- โหมด X4 ให้ความละเอียดสูงสุด (4x PPR)

- ความเร็วในการหมุนที่สูงและไม่สม่ำเสมอ ส่งผลเสียต่อคุณภาพของสัญญาณ Velocity ที่คำนวณได้

- อภิปรายผล:

- สาเหตุที่สัญญาณ Velocity มี Noise สูงเมื่อหมุนเร็ว มาจากผลการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของบล็อก Derivative

- บล็อก Derivative นี้เป็นการคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงค่าตำแหน่ง (Count) อย่างรวดเร็ว หรือการสั่นสะเทือนทางกล (Jitter) แม้เพียงเล็กน้อย จะถูกขยาย โดยกระบวนการ Derivative ทำให้ผลลัพธ์พุ่งสูงเป็น Spikes

การเปรียบเทียบ: CUI Devices (2048 PPR) vs. BOURNS (24 PPR)

เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของความละเอียด (Resolution) ได้ดียิ่งขึ้น จึงมีการเปรียบเทียบ Encoder ที่ใช้ในการทดลองหลัก (CUI Devices AMT103-V) กับ Encoder อีกรุ่นหนึ่งคือ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  ดัง (ตารางที่ 1)

- การคำนวณ Total Counts และ Angular Resolution (BOURNS)

- Total Counts (ในโหมด X4)
จาก Datasheet, Encoder รุ่น BOURNS มีความละเอียดคงที่ 24 PPR เมื่อนำมาใช้กับโหมดการถอดรหัสแบบ X4 (Quadrature Decoding)  ซึ่งนับทุกขอบของสัญญาณ A และ B จะได้จำนวนนับทั้งหมดต่อรอบ คือ:

  - Total Counts=PPR*4

  - Total Counts=24*4=96 Counts

- Angular Resolution
ความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) คือมุมที่เล็กที่สุดที่ Encoder สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้ (1 Count)  ซึ่งคำนวณได้ดังนี้:

  - Angular Resolution=360°/Total Counts per Revolution

  - Angular Resolution=360°/96=3.75° per Count

หมายความว่า ในทุกๆ การหมุน 3.75 องศา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า Accumulated Count เพียง 1 ครั้ง

- การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสัญญาณ (Position and Velocity)

ความละเอียดที่ต่ำมาก (96 Counts) นี้ ส่งผลโดยตรงต่อลักษณะของกราฟที่ได้  เมื่อเทียบกับ Encoder ความละเอียดสูง (8192 Counts) ที่ใช้ในการทดลองหลัก:

- กราฟตำแหน่ง (Angular Position):

  - BOURNS (24 PPR): กราฟมีลักษณะเป็น "ขั้นบันไดหยาบ" (Coarse Steps) อย่างชัดเจน  (กราฟที่ 13) ค่าตำแหน่งจะคงที่เป็นช่วงยาว และจะเปลี่ยนแปลง (กระโดด) ก็ต่อเมื่อหมุนผ่าน 3.75 องศา

  - CUI (2048 PPR): กราฟมีความละเอียดสูงมากจนเกือบจะดูเหมือนเส้นตรงที่ราบเรียบ (Smooth Ramp) (กราฟที่ 14)

- กราฟความเร็ว (Angular Velocity):

  - BOURNS (24 PPR): เนื่องจากค่าตำแหน่ง (Position) เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทีละ 1 Count หลังจากที่ค่าคงที่เป็นเวลานาน บล็อก Derivative จึงคำนวณค่าความเร็วออกมาเป็น "หนามแหลมที่กระจัดกระจาย" (Scattered Spikes) (กราฟที่ 13) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง

  - CUI (2048 PPR): ให้สัญญาณความเร็วที่มีความต่อเนื่องมากกว่า ทำให้สามารถวิเคราะห์ความเร็วเชิงมุมได้ดีกว่า (กราฟที่ 14)

ภาคผนวก

1. แผนผัง Pinout (IOC)

2. แบบจำลอง Simulink

- รูปที่ 1: Simulink Model สำหรับอ่านสัญญาณดิบ (Experiment 1)

- รูปที่ 4: Simulink Model สำหรับ Overflow และ Wrap-around (Experiment 2)

- รูปที่ 5: Simulink Model สำหรับ Homing Sequence (Experiment 4)

3. กราฟผลการทดลอง

- กราฟที่ 1: สัญญาณ A และ B ขณะหยุดนิ่ง

- กราฟที่ 2: สัญญาณ A และ B ขณะหมุนตามเข็ม (CW)

- กราฟที่ 3: สัญญาณ A และ B ขณะหมุนทวนเข็ม (CCW)

- กราฟที่ 4: กราฟเปรียบเทียบ Raw Count (ฟันเลื่อย) และ Accumulated Count (ต่อเนื่อง)

- กราฟที่ 5: กราฟ Accumulated Count จากการหมุนครบ 1 รอบ (แสดง Final Count = 8225)

- กราฟที่ 6, 7: กราฟแสดง Position (rad) และ Velocity (rad/s)

- กราฟที่ 8, 9: กราฟ Position และ Velocity หลังการทำ Homing

- กราฟที่ 10: กราฟเปรียบเทียบ Decoding Modes (X1, X2, X4)

- กราฟที่ 11: สัญญาณ Velocity ขณะหมุนช้า

- กราฟที่ 12: สัญญาณ Velocity ขณะหมุนเร็ว (แสดง Spikes/Noise)

- กราฟที่ 13: กราฟแสดงตำแหน่งเชิงมุมและความเร็วเชิงมุมต่อเวลาของ Encoder BOURNS (24 PPR)

- กราฟที่ 14: กราฟแสดงตำแหน่งเชิงมุมและความเร็วเชิงมุมต่อเวลาของ Encoder CUI (2048 PPR)

- ตารางที่ 1: เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง Encoder CUI Devices (2048 PPR) vs. BOURNS (24 PPR)

| คุณสมบัติ | CUI Devices AMT103-V (ที่ใช้ใน Lab) | BOURNS PEC11R-4220F-N0024 |
| --- | --- | --- |
| เทคโนโลยี | คาปาซิทีฟ (Capacitive) | เชิงกล (Mechanical) |
| Resolution (PPR) | 48 - 2048 (ปรับค่าได้) | 24 (ค่าคงที่) |
| ลักษณะการหมุน | หมุนเรียบ (Smooth) ต่อเนื่อง | มีขั้น (Detents) หมุนแล้วดัง "กึกๆ" |
| การใช้งานหลัก | ควบคุมมอเตอร์, Motion Control ความแม่นยำสูง | ปุ่มปรับเมนู (UI Navigation) |
| คุณภาพสัญญาณ | ยอดเยี่ยม (คมชัดและสะอาด) | ดี (อาจมี Bounce/Jitter) |

4. โค้ด MATLAB Function (Wrap-around)

function accumulated_count = fcn(current_count) persistent last_count; % เก็บค่า Count ของ step ที่แล้ว persistent total_count; % เก็บค่าตำแหน่งสะสมทั้งหมด % กำหนดค่าเริ่มต้น (ทำงานแค่ครั้งแรกสุด) if isempty(last_count) last_count = current_count; total_count = current_count; end % ค่าคงที่ COUNTER_MAX = 65535; COUNTER_HALF = 32768; % ครึ่งหนึ่งของช่วง % คำนวณหาค่า delta delta = current_count - last_count; % ตรวจสอบและแก้ไข Overflow / Underflow if (delta > COUNTER_HALF) % เกิด Underflow (เช่น 1 -> 65534, delta ~ 65533) delta = delta - (COUNTER_MAX + 1); % แก้ไข delta ให้ติดลบ elseif (delta < -COUNTER_HALF) % เกิด Overflow (เช่น 65534 -> 1, delta ~ -65533) delta = delta + (COUNTER_MAX + 1); % แก้ไข delta ให้เป็นบวก end % บวกสะสมค่า delta ที่แก้ไขแล้ว total_count = total_count + delta; % อัปเดตค่าล่าสุด last_count = current_count; % ส่งค่ากลับ accumulated_count = total_count; end

เอกสารอ้างอิง

- SCMA Co., Ltd.: Encoder (เอ็นโค้ดเดอร์) คืออะไร หลักการทำงานเป็นอย่างไร?
https://scma.co.th/blog/post/Encoder

- PLCX Automation: โครงสร้าง Incremental Encoder
https://plcxautomation.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-incremental-encoder/

- W Tech: Encoder (เอ็นโค้ดเดอร์) Omron
http://jwtech.co.th/activity/?p=2797

- CUI Devices AMT103-V Datasheet
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Amt103-v%20datasheet&gad_source=1&gad_campaignid=163458844&gbraid=0AAAAADcdDU_DBvecrKaMshlpPYrxiEYYY&gclid=CjwKCAjw04HIBhB8EiwA8jGNbZ0C2Lk2ZZo45P8PaqiEFbRalrCINnSEEtMpznuiQLDXnSflH0We-BoC2AkQAvD_BwE

- BOURNS PEC11R-4220F-N0024
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Pec11r&gad_source=1&gad_campaignid=170327939&gbraid=0AAAAADcdDU-D4n4uDunm6X06w_np8-EtM&gclid=CjwKCAjw04HIBhB8EiwA8jGNbQZ_rUuMBpeSued8qZeMAsSxknIW6ZUEy1jYJ76H1owhEfb3ILGaMxoCGSIQAvD_BwE